RGT XK3180称重显示控制器

使用手册

北京瑞迪宇衡科技有限责任公司

2006年5月版

(使用本仪表之前，必须阅读附录二的注意事项部分)

目   录

1	显示面板及键盘	4

2	开机及置零	5

2.1	开机自检	5

2.2	手动置零	5

3	预置皮重	6

4	车辆及货物称重存储与打印	7

4.1	一次称重无车号(货号)直接打印	7

4.2	一次称重按车号调预置皮重存储打印	7

4.3	一次称重手工置皮存储打印	8

4.4	一次称重按去皮存储打印	8

4.5	二次称重存储打印	9

5	打印参数设置	10

6	24针式打印机打印输出格式	12

6.1	称重存储打印格式	12

6.2	补充打印	13

6.3	报表(查询)打印格式	13

6.4	累计打印格式	14

7	EPSON微型打印机打印输出格式	15

7.1	无车号和货号无存储打印格式	15

7.2	一次和二次称重存储打印格式	15

7.3	累计打印输出格式	16

7.4	补充打印	17

7.5	查询打印	17

8	数据查询	18

8.1	查询方法	18

8.2	举例–按日期查询一次+二次称重记录	21

9	数据删除	23

9.1	数据删除方法	23

9.2	举例 – 按车号删除车辆称重记录	23

9.3	清除所有数据	24

10	其他	25

10.1	自动存储稳定的称重数据	25

10.2	车号的输入法	25

10.3	重复打印控制	26

附录一 信息提示	27

附录二 注意事项	30

附录三 车号用各省份/字母与数字对照表	31

# 显示面板及键盘

指示灯：

[ 稳定 ] ：表示显示值稳定，可以读数

[ 称重 ] ：在显示重量值，称之为称量状态

[ 设置 ] ：在设置参数，称之为参数设置状态

[ 自动 ] ：显示稳定称重数据的同时，自动存储

[ 去皮 ] ：显示已去掉皮重的重量值

[ 打印 ] ：打印机正在打印

[ 零位 ] ：称重值为零

[ 电池电量 ] ：三个灯都亮，表示电量最充足

# 开机及置零

## 开机自检

接通交流电源或者蓄电池并打开电源开关后，仪表进行“0.0.0.0.0.0.0.”到“9.9.9.9.9.9.9.”的笔划自检，所有的指示灯交替变亮。

仪表自检完成后自动归零。如果没有，按下面的方法手动置零。显示[ Err   02]表示开机时磅上车辆(货物)太重或者开机置零范围太小，如何增大置零范围请参考<<XK3180称重显示控制器技术手册>>(以下简称技术手册)。

## 手动置零

在称重状态下，按 [置零] 键使显示回零。在其他情况下，置零不起作用 (但在查询状态下，用做删除称重记录，见第8章)。

关于手动置零范围的设置，请参考<<技术手册>>。

# 预置皮重

RGT XK3180仪表可以预存200辆车的皮重值。有以下两种方法： (1)手工输入；(2)	存储称量的空车值为皮重值。

|  | 按 键 | 显 示 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按 [预置皮重] | [ 0000000 ] | 在称重状态下,按[预置皮重] 键;初始车号为0000000 |
| 2 | 按[12345] 按[输入] | [ =A12345 ] | 输入车号,例如:京A12345.如何输入字符和汉字见备注(1) |
| 3 | 按[输入]或 按[1230] + 按[输入] | [ P. 1025 ] [ P. 1230 ] | 称体上车辆的重量,比如:1025 1. 按[输入]键存储 2. 或者手工输入预置皮重值,比如1230;如何输入小数参见备注(2);再按[输入]键存储 |
| 4 | 按[退出] | [ 0000000 ] | 1. 预置下一个车的皮重值 2. 或者按[退出]键返回称重状态 |

备注：

- 车号可以含汉字与字符

在输入车号时，按[补充打印]键打印指示灯亮，进入汉字与字符输入状态。键入码值(见附录一)，按 [输入] 键确认，将显示对应的符号。

- 皮重值可以含小数

在输入皮重时按[补充打印]键在最后一位数加小数点，如：[P． 125]将变为[P． 125.]；再按[6]，皮重值为[P． 125.6]。

- 如果预置皮重区已满，将首先删除时间最早的记录。如果该车号已经预置过皮重，原来的皮重值将被新值所替代。预置皮重值应小于等于150000kg。

# 车辆及货物称重存储与打印

## 一次称重无车号(货号)直接打印

在称重状态下按[输入]键，该操作只对微型打印机有效,见打印输出格式一节.

## 一次称重按车号调预置皮重存储打印

|  | 按 键 | 显 示 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [ 3000 ] | 磅上车辆/货物重量为3000 |
| 1 | 按 [一次称重] | [ 0000000 ] | 按[一次称重]键， 显示初始车号0000000 |
| 2 | 按[12345] 按[输入] | [ ******* ] [ 0012345 ] | 输入车号 如:12345 |
| 3 | 按[010] 按[输入] | [ H *** ] [ H 010 ] | 输入货号 如:010 |
| 4 |  | [ -P- ] [ 3000 ] | 执行打印 打印完毕，返回称重状态 |

备注：

- 磅上的重量值(如3000)为毛重，皮重为该车辆的预置皮重值，如果没有预置则取皮重为0。打印格式参见第7章。

- 如果不需要输入车号或者货号，可以直接按[输入]键。

## 一次称重手工置皮存储打印

|  | 按 键 | 显 示 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [ 3000 ] | 磅上车辆/货物重量为3000 |
| 1 | 按 [一次称重] | [ 0000000 ] | 按[一次称重]键， 显示初始车号0000000 |
| 2 | 按[12345] 按[输入] | [ ******* ] [ 0012345 ] | 输入车号 如:12345 |
| 3 | 按[010] 按[去皮] | [ H *** ] [ H 010 ] | 输入货号 如:010 |
| 4 | 按[1230] 按[输入] | [ P. ] [ P. 1230 ] | 输入皮重 如:1230 |
| 5 |  | [ -P- ] [ 3000 ] | 执行打印 打印完毕，返回称重状态 |

备注：如果在按[一次称重]之前去皮灯亮，手工置皮被禁止。

## 一次称重按去皮存储打印

其操作步骤同4.2。在称重状态下，空车上磅，停稳后按[去皮]键，空车下磅。车辆装载货物后，再上磅显示的重量为净重。按[一次称重]完成的存储打印，以去皮值为车辆皮重值。

## 二次称重存储打印

|  | 按 键 | 显 示 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1次上秤台 | [ 3000 ] | 磅上车辆/货物重量为3000 |
| 1 | 按 [二次称重] | [ 0000000 ] | 按[二次称重]键， 显示初始车号0000000 |
| 2 | 按[12345] 按[输入] | [ ******* ] [ 0012345 ] | 输入车号 如:12345 |
| 3 | 按[010] 按[输入] | [ H *** ] [ H 010 ] | 输入货号 如:010 |
|  | [ 3000 ] | 返回称重状态 |
| 第2次上秤台 | [ 12450 ] | 磅上车辆/货物重量为12450 |
| 4 | 按 [二次称重] | [ 0000000 ] | 按[二次称重]键， 显示初始车号0000000 |
| 5 | 按[12345] 按[输入] | [ ******* ] [ 0012345 ] | 输入车号 如:12345 |
| 6 | 按[010] 按[输入] | [ H *** ] [ H 010 ] | 输入货号 如:010 |
| 7 |  | [ -P- ] [ 12450 ] | 执行打印 打印完毕，返回称重状态 |

# 打印参数设置

|  | 按 键 | 显 示 | 描 述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按[设置] | [ C ] | 在称重状态下,按[设置]键进入参数设置状态 |
|  | 按[3] 按[输入] | [ C3 ] | 进入打印参数设置状态 |
| 2 | 数字键 按[输入] | [ Poooooo ] [ ------ ] | 提示输入密码 输入密码 |
| 3 | 按[1] 按[输入] | [ C31 * ] [ C31 1 ] | 24针宽行打印机打印格式 0: 不打印（未连打印机） 1: 记录格式 2: 联单横排 3: 联单竖排 4: 填充式 如: 选择1 |
| 4 | 按[1011] 按[输入] | [ C31.**** ] [ C31.1011 ] | EPSON微型打印机打印格式 0000:不与任何操作联动 0001:与一次称重联动 0010:与二次称重完整记录联动 0100:与二次称重未完整记录联动 1000:与累计联动 如: 选择1011 |
| 5 | 按[2] 按[输入] | [ C32 * ] [ C32 2 ] | 打印联单数, 最大值为3 如: 选择2 |
| 6 | 按[09800]按[输入] | [ ***.** ] [ 098.00 ] | 打印扣率值,取值范围为1.00%-199.99% 注: 跳线必须在1和2位置才有效 如: 98.00% |
| 7 | 按[040] 按[输入] | [ C34 *** ] [ C34 040 ] | 走纸行数设置,最大255行 如: 040, 走纸行数为40 |
| 8 | 按[0019] 按[输入] | [ C35.**** ] [ C35.0019 ] | 打印序号, 范围为0000 – 9999 如:0019,下次打印将从0019开始，之后每次自动加1 |
| 9 | 按[0] 按[输入] | [ C36 * ] [ C36 0 ] | 重量打印单位,0:公斤1:吨 2:磅 如: 选择0, 单位为公斤/kg |
| A | 按[100] 按[输入] | [ C37 *** ] [ C37 100 ] | 竖排联单的横向间距;2联单最大间距为140,3联单最大间距为120 如: 选择100 |
| B | 按[退出] | [ C ] | 打印参数设置结束 返回称重状态 |

# 24针式打印机打印输出格式

## 称重存储打印格式

1 记录式称重单格式

称 重 单                        kg

| 序 号 | 日 期 | 时 间 | 车 号 | 货 号 | 毛 重 | 皮 重 | 净 重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 2005/05/06 | 09:10:35 | 冀A13231 | 001 | 15000 | 5000 | 10000 |
| 0002 | 2005/05/06 | 10:12:20 | 京G56789 | 003 | 19000 | 4000 | 15000 |
| 0003 | 2005/05/06 | 15:26:30 | 津L56342 | 008 | 30000 | 3000 | 27000 |

2  横排联单式称重单格式 (通过设置打印联单数可以重复1-3联)

称 重 单                        kg

| 序 号 | 日 期 | 时 间 | 车 号 | 货 号 | 毛 重 | 皮 重 | 净 重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 2005/05/06 | 09:10:35 | 冀A13231 | 001 | 15000 | 5000 | 10000 |

3  竖排联单式称重单格式	           称 重 单   kg

| 序 号 | 0001 |
| --- | --- |
| 日 期 | 2005/05/06 |
| 时 间 | 09:10:35 |
| 车 号 | 冀A13231 |
| 货 号 | 001 |
| 毛 重 | 15000 |
| 皮 重 | 5000 |
| 净 重 | 10000 |

通过设置打印联单数，可以重复打印1-3联。

4  填充式

同竖排联单式称重单格式，但不打印表格线。

## 补充打印

在称重状态下，按 [补充打印] 键将重复上次的打印操作。

## 报表(查询)打印格式

在查询状态下，按设置条件查出记录后，按[补充打印]键可以打印出查询到的全部记录。能够以报表格式打印某个时间段，某个车号，某个货号，某个序号段或者全部的称重记录。

|  | [输入] | [ n0. 1 ] | 按[输入]键启动查询(参考查询一节) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [ 1 or 2 ] | 按 [补充打印] 键显示 1 or 2 |
|  | [1] | [ n0. 1 ] | 按 [1] 键只打印1条记录 |
|  | [2] | [ n0. 1 ] | 按 [2] 为通常的报表打印 |
| 例如，打印从2005年6月7日到2005年6月30日间的记录报表格式为： 2006/07/01 10:30 |
| 日期：2005/06/07 -- 2005/06/30 kg |
| 序 号 | 日 期 | 时 间 | 车 号 | 货 号 | 毛 重 | 皮 重 | 净 重 |
| 0001 | 2005/06/07 | 09:10:35 | 0012345 | 001 | 15000 | 5000 | 10000 |
| 0002 | 2005/06/15 | 10:12:20 | 京G56789 | 003 | 19000 | 4000 | 15000 |
| 0003 | 2005/06/30 | 15:26:30 | 津L56342 | 008 | 30000 | 3000 | 27000 |
| 累 计 | 毛重：64000 | 净重： 12000 | 毛重： 52000 |

## 累计打印格式

RGT XK3180称重显示控制器提供了按车号和货号两种累计打印方式，累计操作包括一次+二次称重的所有记录。按车号累计方法如下：

|  | 按 键 | 显 示 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按[累计] | [ Add C ] | 按[累计]键进入累计状态 C：表示缺省按车号累计打印 |
| 2 | 按[输入] | [ donE ] | 开始累计打印 累计结束后，显示为donE |
| 3 | 按[退出] | [ xxxx ] | 返回称重状态 |

按货号累计同上，只是按[货号]键而不是[车号]键。

按车号的累计报表格式

| 2006/07/01 10:30 kg |
| --- |
| 序号 | 车 号 | 次 数 | 毛重累计 | 皮重累计 | 净重累计 |
| 0001 | 冀A13231 | 001 | 15000 | 5000 | 10000 |
| 0002 | 京G56789 | 003 | 19000 | 4000 | 15000 |
| 0003 | 津L56342 | 008 | 30000 | 3000 | 27000 |

按货号的累计报表格式

| 2006/07/01 10:30 kg |
| --- |
| 序号 | 货 号 | 次 数 | 毛重累计 | 皮重累计 | 净重累计 |
| 0001 | 023 | 001 | 15000 | 5000 | 10000 |
| 0002 | 002 | 003 | 19000 | 4000 | 15000 |
| 0003 | 005 | 008 | 30000 | 3000 | 27000 |

# EPSON微型打印机打印输出格式

## 无车号和货号无存储打印格式

-----------------

日期     05/09/22

时间     09:10:20

重量     50000kg

司磅员        02

其中，日期和时间为当前时间；司磅员编号为01-06，其中01是仪表管理员，显示为 -- 表示开机时没有进行密码校验。

## 一次和二次称重存储打印格式

-----------------------

序号        0006

日期     05/09/22

时间     09:10:20

车号   冀A26754

货号         010

毛重     30000kg

皮重      150.5kg

净重    29849.5kg

司磅员        --

## 累计打印输出格式

RGT XK3180称重显示控制器提供了多种累计方式。主要是按：

某一时间段 / 全部 / 车号 / 货号 /	某一打印序号段

对

一次称重记录

二次称重记录

一次+二次称重记录

进行累计。具体操作如下(更详细说明参见查询部分):

| 记录集 | 显 示 | 说 明 | 两次按键(2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一次称重 | A1 | 按时间段 | 按 [1] → [输入] → [2] |
|  | A2 | 全部 | 按 [1] → [输入] → [3] |
|  | A3 | 按车号 | 按 [1] → [输入] → [4] |
|  | A4 | 按货号 | 按 [1] → [输入] → [5] |
|  | A5 | 按打印序号段 | 按 [1] → [输入] → [6] |
| 二次称重 | b1 | 按时间段 | 按 [2] → [输入] → [1] |
|  | b2 | 全部 | 按 [2] → [输入] → [3] |
|  | b3 | 按车号 | 按 [2] → [输入] → [4] |
|  | B4 | 按货号 | 按 [2] → [输入] → [5] |
|  | b5 | 按打印序号段 | 按 [2] → [输入] → [6] |
| 一次称重 + 二次称重 | C1 | 按时间段 | 按 [3] → [输入] → [1] |
|  | C2 | 全部 | 按 [3] → [输入] → [2] |
|  | C3 | 按车号 | 按 [3] → [输入] → [3] |
|  | C4 | 按货号 | 按 [3] → [输入] → [4] |
|  | C5 | 按打印序号段 | 按 [3] → [输入] → [5] |

举例: 按车号累计二次称重数据

|  | 按 键 | 显 示 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按[累计] | [ Add A ] | 按 [累计] 键进入累计状态 |
|  | 按[输入] | [ Add b3 ] | 同查询时记录集及条件输入的方法按 [2] + [输入] + [3] 键，得到左边的显示结果 按 [输入] 键开始输入车号 |
|  | 数字键 | [ A123456 ] | 按数字键输入车号 |
| 2 | 按[输入] | [ A867600 ] | 按 [输入] 键确认车号，对称重数据累计 A xxxxxx: 单位为kg A.xxxxxx: 单位为吨 |
|  | 按[退出] | [ 30000 ] | 按 [退出] 键返回称重状态 |

备注：

- 如果在初始状态下，按了[去皮]键使去皮指示灯亮，累计结果为净重值

- 如果打印联动参数的第四位为1，将同时打印出累计结果打

车辆称重累计          如果是一次称重或二次称重

-----------------------        在后面加1或者2

日期     05/09/22

时间     09:10:20

毛重    800000kg       如果是去皮灯亮，打印净重

司磅员        01

- 当累计值超过999999kg时，单位将转换为吨

## 补充打印

在称重状态下，按 [补充打印] 键将重复上次的打印操作。

## 查询打印

按条件查出记录后，按[补充打印]键可以重新打印出查询到的记录。

# 数据查询

## 查询方法

RGT XK3180称重显示控制器提供了多角度的数据查询方式。查询可以分别对以下记录集查询，它们是：(1)一次称重记录；(2)二次称重记录；(3)一次+二次称重记录；(4)缓冲区中的未完整记录；(5)预置皮重。查询方式有：(1)查找最新的记录；(2)某一时间段；(3)全部；(4)按车号；(5)按货号；(6)按序号等。

记录集与查询方式的组合为：

| 记录集 | 显 示 | 说 明 | 两次按键(2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一次称重 | A1(1) | 最新的一次称重记录 | 按 [1] → [输入] → [1] |
|  | A2 | 按时间段 | 按 [1] → [输入] → [2] |
|  | A3 | 全部 | 按 [1] → [输入] → [3] |
|  | A4 | 按车号 | 按 [1] → [输入] → [4] |
|  | A5 | 按货号 | 按 [1] → [输入] → [5] |
|  | A6 | 按打印序号段 | 按 [1] → [输入] → [6] |
| 二次称重 | b1 | 最新的二次称重记录 | 按 [2] → [输入] → [1] |
|  | b2 | 按时间段 | 按 [2] → [输入] → [2] |
|  | b3 | 全部 | 按 [2] → [输入] → [3] |
|  | b4 | 按车号 | 按 [2] → [输入] → [4] |
|  | b5 | 按货号 | 按 [2] → [输入] → [5] |
|  | b6 | 按打印序号段 | 按 [2] → [输入] → [6] |
| 一次称重 + 二次称重 | C1 | 最新的一次或二次称重记录 | 按 [3] → [输入] → [1] |
|  | C2 | 按时间段 | 按 [3] → [输入] → [2] |
|  | C3 | 全部 | 按 [3] → [输入] → [3] |
|  | C4 | 按车号 | 按 [3] → [输入] → [4] |
|  | C5 | 按货号 | 按 [3] → [输入] → [5] |
|  | C6 | 按打印序号段 | 按 [3] → [输入] → [6] |
| 缓冲区 | d1 | 最新的一次未完整记录 | 按 [4] → [输入] → [1] |
|  | d2 | 按时间段 | 按 [4] → [输入] → [2] |
|  | d3 | 全部 | 按 [4] → [输入] → [3] |
|  | d4 | 按车号 | 按 [4] → [输入] → [4] |
|  | d5 | 按货号 | 按 [4] → [输入] → [5] |
| 皮重区 | E1 | 最新预置的皮重 | 按 [5] → [输入] → [1] |
|  | E2 | 按时间段 | 按 [5] → [输入] → [2] |
|  | E3 | 全部 | 按 [5] → [输入] → [3] |
|  | E4 | 按车号 | 按 [5] → [输入] → [4] |

备注：

  - 第一个字母表示查询的记录集；第二个字母为查询条件

  - 两次按键中的第一次按键选择记录集，按 [输入] 键后的第二次按键选择条件。说明如下：

| 步 骤 | 说 明 |
| --- | --- |
| 1 | 在称重状态下，按 [查询] 进入查询状态，显示[rEAd A] (A为初始设置，代表一次称重记录) |
| 2 第一次按键 | 按 [1] 选一次称重，按 [2] 选二次称重 按 [3] 选一次和二次称重，按 [4] 选缓冲区中的未完整记录 按 [5] 选预置皮重 |
| 3 | 按 [输入] 键，进入条件选择状态，显示[rEAd A1] (1为初始设置，代表查询最新的记录) |
| 4 第二次按键 | 按 [1] 选最新的， 按 [2] 选按日期段 按 [3] 选全部， 按 [4] 选按车号 按 [5] 选按货号， 按 [6] 选按打印序号段 |
| 5 | 显示[n0. 1], 开始浏览 |

按上面的方式查询，结果可能为：

| 空记录 -- 没有找到 | 显示 [ nonE ] |
| --- | --- |
| 单记录 -- 只有一条 多记录 -- 多条 | 显示 [n0. 1] 按 [输入] 可以顺序浏览符合条件的每条记录的内容，浏览完最后一条记录的内容时，将显示[ End] |

对多个记录集的浏览，还可以通过按 [上滚] 及 [下滚] 键实现直接查看上或下一条记录，而不必浏览每一条记录的每一项内容。

备注：

- 对时间段的查询，起始时间应小于或等于截止时间

- 对时间段的查询含边界条件。比如输入起始时间为05年06月10日，结束时间05年07月09日，在05年06月10日及05年07月09日的称重记录也为符合查询条件的记录

- 上面两点也适用于按打印序号查询

## 举例–按日期查询一次+二次称重记录

|  | 按 键 | 显 示 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 选记录类型 | 按[查询] | [ rEAd A ] | 在称重状态下，按[查询]键进入查询状态；A：表示缺省查询一次称重记录 按数字键1/2/3/4/5分别选择 A -- 一次称重 B -- 二次称重 C -- 一次称重+二次称重 D -- 缓冲区 E -- 皮重区 |
|  | 按[3] | [ rEAd C ] | 按[3]键，选择一次称重+二次称重 |
| 选 查询 条件 | 按[输入] |  | 按[输入]键，开始选择条件， 缺省为最新的记录 1 -- 最新记录 2 -- 时间段 3 -- 全部 |
|  | 按[2] | [ rEAd C2 ] | 按 [2] 键，选择按时间段查询 |
| 起始截止时间 | [输入] | [ 1.000000 ] | 按 [输入] 键确认 显示缺省起始时间000000 |
|  | 按[050701] | [ 1.050701 ] | 按数字键更改起始时间，例如：050701表示晚于05年7月1号的记录 |
|  | 按[050910] | [ 2.050910 ] | 同样的操作输入截止时间，如： 050910表示早于或等于05年9月10号的记录 |
| 浏览第一条 称重记录内容 | 按[输入] | [ n 0. 1 ] [ nonE ] | 按 [输入] 键启动查询 1. 一条或多条记录 2. 没有该车号的称重记录 |
|  |  | [ n. 0100 ] [ d.050901 ] [ t.092010 ] [ 0 A16800 ] [ H 010 ] [ 1. 50000 ] [ 2. 4000 ] [ 3. 46000 ] [ OP 01 ] | 按 [输入] 键显示打印序号 按 [输入] 键显示存储日期 按 [输入] 键显示存储时间 按 [输入] 键显示车号 按 [输入] 键显示货号 按 [输入] 键显示毛重 按 [输入] 键显示皮重 按 [输入] 键显示净重 按 [输入] 键显示司磅员 |
| 浏览更多记录 | 按[输入] | [ n 0. 2 ] . . . | 按 [输入] 浏览第二条记录 重复以上动作 |
|  | 按[输入] | . . . | 按 [输入] 浏览下一条记录 |
|  | 按[输入] | [ End ] | 没有更多满足条件的记录 |
| 上滚/下滚快捷键 | 按[上滚] | [ n 0. 4 ] | 在浏览过程中，按[上滚]键将直接跳到上条记录的开始 例如：在浏览第5条记录时，按上滚键，显示[n0. 4] |
|  | 按[下滚] | [ n 0. 7 ] | 在浏览过程中，按[下滚]键将直接跳到下条记录的开始 例如：在浏览第6条记录时，按下滚键，显示[n0. 7] |

# 数据删除

## 数据删除方法

为了实现记录删除的灵活性，数据的删除（清除）是在第5章查询操作基础上实现的。每当按查询条件查处一些数据记录后，按 [置零] 键可以删除符合查询条件的记录。

当符合条件的记录有多条时，可以选择删除一条还是全部删除。这样，不选择任何条件(相当于查询的浏览)而且选择删除全部时，相当于清除功能。

## 举例 – 按车号删除车辆称重记录

|  | 按 键 | 显 示 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按 [查询] | [ rEAd A ] | 在称重状态下，按 [查询] 键进入查询状态 A – 缺省选择一次称重记录集 |
|  | 按 [输入] |  | 按 [输入] 键，进入对一次称重记录的查询 |
|  | 按[3] | [ rEAd A3 ] | 按 [3] 键，选择按车号查 |
|  | [输入] | [ 0000000 ] | 按 [输入] 键确认，显示缺省车号 |
| 2 | 数字键 | [ 0H62345 ] | 按数字键输入新车号 例如：查车号0H62345的记录 |
| 3 | 按 [输入] | [ n0. 1 ] [ nonE ] | 按 [输入] 键启动查询 1. 一条或多条记录 2. 没有该车号的称重记录 |
| 4 |  | [ 1 or 2 ] | 按 [置零] 键显示 1 or 2，提示选择删除当前浏览记录，还是删除全部符合条件的记录 |
| 5 | 按[1] | [ n0. 1 ] …… | 按 [1] 键删除当前记录 按 [输入] 或 [上滚] [下滚] 键继续浏览，在浏览过程中，按 [置零] 可以继续删除 |
| 5 | 按[2] | [ nonE ] | 按[2]键删除所有符合条件的记录 |

## 清除所有数据

为了方便用户， RGT XK3180称重显示控制器还提供了一种清除存储器中各数据区全部数据/记录的方法。具体操作如下：

| 1 | 按 键 | 显 示 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 按[设置] | [ C ] | 在称重状态下，按 [设置] 键 进入参数设置状态 |
| 3 | 按[8] | [ C8 ] | 按 [8] 键，进入清除数据状态 |
| 4 | 按[输入] 数字键 | [ Poooooo ] [ -dEL-- ] | 按[输入]键, 提示输入密码； 密码校验正确后，所有数据将被删除；因为数据存储量比较大，大概需半分钟的时间，请耐心等待 -DEL- 表示删除还在继续 |
|  |  | [ C ] | 删除完毕 |
| 5 | 按[设置] | [ C ] | 按 [退出] 键返回称重状态 |

# 其他

## 自动存储稳定的称重数据

为了达到存储与显示同步的目的，换句话说就是在读到称重数据的同时将其储存到仪表的存储器中，RGT XK3180仪表增加了自动存储称重数据的状态。将参数C04的值设置为1，将进入自动存储稳定的称重数据状态。

在自动存储状态，当称重数据小于1000kg时，其操作与前面相同；但当数据超过1000kg时，数码管将显示为：

| n | n | n | n | n | n | n |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

在一次称重及二次称重操做中，先输入车号和货号，等稳定灯亮以后，按[输入]键数码管将显示出实际重量值，并同时储存，以备今后查询。再按[输入]键将打印出称重记录。

## 高精度重量显示

在称重状态下，按 [退出] 键可以以高精度(十分之一的分度值)显示磅上的重量值，此时打印灯亮；再按 [退出] 键，打印灯灭以正常精度显示数值。

只用当设置C05为xx1时，才能进行高精度显示。

## 车号的输入法

RGT XK3180称重显示控制器提供了对车号中汉字(如：冀)及字符(如：A)的处理，通过数字键的组合输入及LED数码管上不同段的组合实现了所有省份及军队车牌号的处理。在配套的打印机上可以正确打出实际的车牌号，如：京A56789。

在皮重、称重、查询及累计状态下输入车号时，按 [补充打印] 键使打印灯亮，输入不同的数字键组合将代表不同的省份及字符。比如：	37：冀

48：陕

12：C

详细请参考附录三。

## 重复打印控制

如果设置C05为x1x，当磅上的重量没有回零的情况下，不允许重复打印。

# 附录一 信息提示

附录1.1 数码管信息

| P | o | o | o | o | o | o |  | 提示输入密码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - | - | - | - |  | 正在输入密码 |
| - | - | - | - | - | - | - |  | 传感器信号接线错或者信号为负 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (仅对模拟仪表) |
| C | 0 |  |  |  |  |  |  | 密码校验参数设置 |
| C | 0 | 1 |  |  |  |  |  | 设置是否开机时需校验密码 |
| C | 0 | 2 |  |  |  |  |  | 设置是否设置参数时需校验密码 |
| C | 0 | 4 |  |  |  |  |  | 自动存储状态设置 |
| C | 0 | 5 |  |  |  |  |  | 再打印/高精度等控制 |
| C | 1 |  |  |  |  |  |  | 进入控制参数设置状态 |
| C | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 最大量程设置 |
| C | 1 | 2 |  |  |  |  |  | 小数点位数设置 |
| C | 1 | 3 |  |  |  |  |  | 开机置零范围设置 |
| C | 1 | 4 |  |  |  |  |  | 按置零键置零范围设置 |
| C | 1 | 5 |  |  |  |  |  | 数字滤波强度设置 |
| C | 1 | 6 |  |  |  |  |  | 零点跟踪范围设置 |
| C | 1 | 7 |  |  |  |  |  | 零点跟踪速度设置 |
| C | 1 | 8 |  |  |  |  |  | 存储区满了以后是否提示设置 |
| C | 1 | 9 |  |  |  |  |  | 传感器数目(仅对数字仪表有效) |
| C | 2 |  |  |  |  |  |  | 日期时间设置 |
| C | 3 |  |  |  |  |  |  | 打印参数设置 打印联动参数设置/打印类型设置 |
| C | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| C | 3 | 2 |  |  |  |  |  | 打印联单数设置 |
| C | 3 | 4 |  |  |  |  |  | 走纸行数设置 |
| C | 3 | 5 |  |  |  |  |  | 打印序号设置 |
| C | 3 | 6 |  |  |  |  |  | 设置重量单位 |
| C | 3 | 7 |  |  |  |  |  | 设置横向联单间距(仅对大打印机) |
| C | 4 |  |  |  |  |  |  | 通讯参数设置 |
| C | 4 | 1 |  |  |  |  |  | 传感器和大屏幕传输协议和频率 |
| C | 4 | 2 |  |  |  |  |  | 与PC机传输协议和频率 |
| C | 5 |  |  |  |  |  |  | 设置传感器编号(仅对数字仪表) |
| C | 6 |  |  |  |  |  |  | 内码值 |
| C | 7 |  |  |  |  |  |  | 定时关机 |
| C | 8 |  |  |  |  |  |  | 清除所有数据 |
| P | 1 |  |  |  |  |  |  | 自动标定 |
| P | 2 |  |  |  |  |  |  | 手动标定 |
| P | 3 |  |  |  |  |  |  | 查看/修改标定系数 |
| P | 4 |  |  |  |  |  |  | 设定调角系数(仅对数字仪表) |
| P | 5 |  |  |  |  |  |  | 自动调角(仅对数字仪表) |
| r | E | A | d |  |  |  |  | 数据查询状态 |
| n | o | . |  |  |  |  |  | 查出数据的序列号 |
| A | d | d |  |  |  |  |  | 累计状态 |
|  | - | F | u | L | L | - |  | 已存储810组数据 |

附录1.2 错误信息

| E | r | r |  |  | 0 | 1 |  | 密码不对 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E | r | r |  |  | 0 | 2 |  | 称上货物/车辆重量超过开机置0范围 |
| E | r | r |  |  | 0 | 3 |  | 称上货物/车辆重量超过手动置0范围 |
| E | r | r |  |  | 0 | 4 |  | 自动标定时加载的砝码重量超过最大量程 |
| E | r | r |  |  | 0 | 5 |  | 自动标定时输入的砝码重量超过最大量程 |
| E | r | r |  |  | 0 | 6 |  | 补偿标定时秤上的货物重量超过最大量程 |
| E | r | r |  |  | 0 | 7 |  | 补偿标定时输入的货物重量超过最大量程 |
| E | r | r |  |  | 0 | 8 |  | 在输入车号中的字符或汉字的编号时出错 |

字符范围：10-35；汉字范围：36-76

| E | r | r |  |  | 0 | 9 |  | 预置皮重值大于150000kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E | r | r |  |  | 1 | 0 |  | 无效货号，货物编号范围：000-199 |
| E | r | r |  |  | 1 | 1 |  | 显示值为负值，不能进行存储操作 |
| E | r | r |  |  | 1 | 2 |  | 净重小于0，不能进行存储操作 |
| E | r | r |  |  | 1 | 3 |  | 累计值太大，7位数码管无法显示全部值 |
| E | r | r |  |  | 1 | 4 |  | 磅上重量超过最大量程值+9d (d为分度值) 称重没有在稳定状态，禁止存储打印 |
| E | r | r |  |  | 1 | 5 |  |  |
| E | r | r |  |  | 2 | 1 |  | 无效日期 |
| E | r | r |  |  | 2 | 2 |  | 无效时间 |
| E | r | r |  |  | 8 | 9 |  | 归零后才允许再次打印 |
| E | r | r |  |  | 9 | 6 |  | 双CPU间通讯发生错误数 |
| E | r | r |  |  | 9 | 7 |  | 标定时,砝码重量为零或者负 |
| E | r | r |  |  | 9 | 8 |  | 设定的分度值太小 |
| E | r | r |  |  | 9 | 9 |  | 主CPU超长时间未接到从CPU数据 |
| E | r | r |  | C | 0 | 1 |  | 无法连接第1只数字传感器(仅对数字仪表) |
| E |  |  |  |  |  | 1 |  | 无效小数位 |
| E |  |  |  |  |  | 2 |  | 无效分度值 |
| E |  |  |  |  |  | 3 |  | 无效0点跟踪范围 |
| E |  |  |  |  |  | 4 |  | 无效0点跟踪速度 |
| E |  |  |  |  |  | 5 |  | 无效打印类型 |
| E |  |  |  |  |  | 6 |  | 无效打印联单数 |
| E |  |  |  |  |  | 7 |  | 无效传感器数目 |
| E |  |  |  |  |  | 8 |  | 无效扣率值 |

# 附录二 注意事项

- 外接220V电源的地线要可靠接地。磅体、传感器和仪表须可靠连接并接地，必须安装可靠的避雷器(针)，防止雷击损坏仪表并确保操作人员人身安全。

- 不要在有可燃性气体、可燃性蒸汽及有压力容器罐装系统等易燃易爆的场合使用。

- 传感器和仪表应远离强腐蚀性物质。

- 采取防静电措施，严禁在秤台上进行电焊操作等强电场操作。

- 插拔仪表与外部周边设备连接线前（如传感器、打印机、大屏幕连接线等），必须先切断仪表及相应设备电源。

- 仪表应放在避光及干燥的地方，以增加仪表的寿命。

- 在出现故障时，须交给本公司专业服务部门的专业人员维修。本仪表自销售之日起一年内，对正常使用条件下的非人为故障实行保修。而且承诺终身维修。

- 蓄电池及打印机属于易耗品，不在第7条之内。

- 本公司只对仪表本身质量负责，对仪表所处的系统及相关的问题不负责。

# 附录三 车号用各省份/字母与数字对照表

- LED的7段

- 对照表 （显示a,b,c,d,e,f,g指示对应的LED段亮）

| 输入键 | 代表省份 | 显示 | 输入键 | 字母 | 显示 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 京 | Ag | 10 | A | Abcefg |
| 37 | 冀 | Bd | 11 | B | A |
| 38 | 沪 | Be | 12 | C | Adef |
| 39 | 津 | Bf | 13 | D | Bcdeg |
| 40 | 渝 | Bg | 14 | E | Adefg |
| 41 | 黑 | Cd | 15 | F | Aefg |
| 42 | 吉 | Ce | 16 | G | B |
| 43 | 辽 | Cf | 17 | H | Bcefg |
| 44 | 蒙 | Cg | 18 | I | C |
| 45 | 鲁 | De | 19 | J | Dbc |
| 46 | 豫 | Df | 20 | K | D |
| 47 | 晋 | Dg | 21 | L | Def |
| 48 | 陕 | Fg | 22 | M | E |
| 49 | 闽 | Abc | 23 | N | Ceg |
| 50 | 浙 | Abd | 24 | O | F |
| 51 | 赣 | Abe | 25 | P | abefg |
| 52 | 粵 | Abf | 26 | Q | g |
| 53 | 琼 | Abg | 27 | R | eg |
| 54 | 桂 | Acd | 28 | S | ab |
| 55 | 湘 | Ace | 29 | T | defg |
| 56 | 鄂 | acf | 30 | U | bcdef |
| 57 | 贵(黔) | acg | 31 | V | ac |
| 58 | 云(滇) | ade | 32 | W | ad |
| 59 | 苏 | adf | 33 | X | ae |
| 60 | 皖 | adg | 34 | Y | bcdfg |
| 61 | 甘(陇) | aef | 35 | Z | af |
| 62 | 川(蜀) | aeg |  |  |  |
| 63 | 青(青海) | bcd |  |  |  |
| 64 | 新(疆) | bce |  |  |  |
| 65 | 藏 | bcg |  |  |  |
| 66 | 宁(夏) | bde |  |  |  |

北京瑞迪宇衡科技有限责任公司

地址：北京市中关村西区海淀南路3号

邮编：100080

电话：13911254865

邮箱：wensupan@sina.com.cn